陕西中医药大学第二附属医院

医疗设备采购招标文件

招标编号：  SZRFYZB2023

货物名称：  秦都院区内镜中心项目

心电图远程诊断系统

生化分析仪（含制水机）

磁振热治疗仪

超短波

欢迎访问我们的网站:http://www.zyhos.com

陕西中医药大学第二附属医院制

二○二三年七月

目  录

第一章：招标公告……………………………………………2

第二章：投标须知……………………………………………1

第三章：招标内容、技术性能及其他要求…………………12

第四章：评标标准和方法……………………………………2

- ：合同专用条款………………………………………4

第六章: 其他说明……………………………………………1

第七章: 投标响应格式文件…………………………………13

第一章  招标公告

本着“公开、公正、公平”原则，陕西中医药大学第二附属医院就秦都院区内镜中心项目、心电图远程诊断系统、生化分析仪（含制水机）、磁振热治疗仪、超短波进行公开招标，现邀请具备相应资质的单位前来投标。

一、采购项目内容：

详见招标文件第三章

二、报名需提供以下资质：

1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本复印件；

2、供应商为经销商的应出具医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）、厂家的医疗器械生产许可证或第一类医疗器械生产备案凭证（复印件）；

3、供应商为生产厂家应出具医疗器械生产许可证或第一类医疗器械生产备案凭证（复印件）；

4、投标产品属于医疗器械管理的提供《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件或第一类医疗器械备案凭证复印件；

5、法人授权书原件(法人身份证、被授权人身份证复印件) ；

6、通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体无失信记录（以截图打印并加盖单位鲜章为准）；

7、以上复印件均须加盖单位鲜章（不接受电脑扫描件作为原件资质）。

备注：1、制作投标文件时，附件4投标项目一览表除在投标文件内装订外，还应再重复制作一份，加盖鲜章用小信封单独包装。不要将小信封装在投标文件密封袋内；

- 本次投标最小单元为“标段”，供应商可对任一标段进行投标，但不能对各标段中的内容或者分项内容进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理；

3、秦都院区内镜中心项目报名须满足以上1、5、6、7；

4、本项目未做进口论证，投标人所投的任何进口产品均不被接受。

三、报名时间：

2023年7月17日起至2023年7月21日下午16：00止（节假日和非工作时间除外） 时间：上午：8：30—11：00 ；下午：14：00—16：00

四、报名地点：

西咸新区沣西新城龙台观路831号门诊四层，信息化建设管理科

五、开标时间：

2023年7月31日下午14:30

- 开标地点：

西咸新区沣西新城龙台观路831号住院楼四层-设备科招标办公室

七、报名费用：

200元（概不退还）　　投标保证金：3000元（公对公转账）

八、联系人：

报名咨询电话：029-33350905/18064389226帅老师　
　　业务咨询电话：029-33350698

陕西中医药大学第二附属医院

第二章  投标须知

1、投标人应认真浏览招标公告及招标文件，将招标文件中的资格要求与本投标人已取得的资格文件进行对照，满足资格文件要求的，方可参与。

2、报名时不要将失效的证书复印件装订在资格审查资料中。投标人要及时办理证书延期手续，变更后要通知投标文件编制人员，及时清理失效证书复印件。

3、投标人在编制资格审查资料时，应按照招标文件中要求的提供，不要遗漏，也不要人为增加，请将附件4（投标项目一览表，其中设备配套耗材（如有）须填写规格型号、价格）加盖鲜章用小信封单独包装（不要将小信封装在投标文件密封袋内）。

4、投标文件应对招标文件的要求作出实质响应。符合招标文件的所有条款、条件和规定且无重大偏离与保留。

5、投标文件中必须有产品生产厂家提供的产品技术参数和性能说明，尽量提供产品在陕的销售合同。

6、投标人在提交投标文件时，最好将企业公章和法定代表人或其委托代理人印章随身携带，在提交投标文件时如发现投标文件有误，在有效时间内还可设法弥补。

7、投标人应对招标项目提出合理的价格，若报价高出预算价格或中标价格高于市场价一经核实，招标单位按废标处理。

8、开评标过程中投标人应准确回答评委的质询。投标人应委托本单位懂业务、懂技术（包括商务、技术）并且熟悉投标项目全部情况的人员参加开标会议，接受评委的质询。投标人答非所问，评标委员会将不予采纳。

第三章  招标内容、技术性能及其他要求

- 招标内容及数量

| 标段名称 | 序号 | 项目名称 | 数量 （台、套） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段：秦都院区内镜中心项目 | 1 | 纯水机 | 1 | 6.5 |
|  | 2 | 内镜储镜柜 | 2 | 3.7 |
|  | 3 | 洁净气源 | 1 | 3.5 |
|  | 4 | 干燥台 | 1 | 1.6 |
|  | 5 | 内镜转运车 | 2 | 0.9 |

| 标段号 | 项目名称 | 数量 （套） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二标段 | 心电图远程诊断系统 | 1 | 3.5 |
| 三标段 | 生化分析仪（含制水机） | 1 | 9.0 |
| 四标段 | 磁振热治疗仪 | 1 | 1.5 |
| 五标段 | 超短波 | 1 | 2.2 |

备注：本次投标最小单元为“标段”，供应商可对任一标段进行投标，但不能对各标段中的内容或者分项内容进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

二、技术要求及主要参数

- 一标段：秦都院区内镜中心项目

- 纯水机（1台）

| 产水量 | ≥500L/h/套（25℃） |
| --- | --- |
| 水利用率 | ≥50% |
| 脱盐率 | ≥ 98% |
| 产水水质 | 处理方式：预处理+单级反渗透+密封水箱+供水循环+紫外消毒+细菌过滤 |
|  | 纯水电导率：≤15μs/cm （25℃） |
|  | 符合WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中纯化水卫生要求，细菌总数≤10CFU/100ml。 |
| 设备主要技术要求/标准性能 | 全自动运行控制，自动开停机，实现无人看管 |
|  | 预处理系统自动冲洗及再生运行 |
|  | 反渗主机的自动清洗保养功能，具有自动脉冲冲洗功能 |
|  | 具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置 |
|  | 多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示 |
|  | 智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全 |
|  | 一键化学消毒功能 |
|  | 配置在线杀菌装置、管道紫外线消毒，内毒素过滤系统 |
|  | 软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水，纯水具有循环管路 |
| 控制方式 | 采用继电器控制、按键操作，在线显示电导率 |
| 组成 | 该水处理设备由预处理系统、单级反渗透主机及纯水供水消毒系统组成 |
| 预处理系统： | 预处理系统由机械过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成 |
|  | 机械过滤器：滤料为高纯度石英砂，流量≥2m³/h 罐体规格为树脂罐 阀体为全自动再生控制阀 软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，流量≥2m³/h 罐体规格为树脂罐 阀体为全自动再生控制阀 盐箱：100L、PE外置式 保安过滤器：材质为工程塑料，流量≥2m³/h |
| 反渗透系统 | 处理方式：单级反渗透 |
|  | 高压泵要求：泵体材质：不锈钢、流量≥2 m³/h、扬程≥110m |
|  | 膜元件要求；脱盐率≥98%、膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜 产水量为: 250L/H/支 膜元件数量：2根/套 |
|  | 集成在304不锈钢机架中，主机尺寸：约1350×750×1800（长×宽×高）（mm），水箱尺寸：约Φ850*1800（直径×高） |
| 纯水供水系统 | 由不锈钢储水箱及纯水泵等组成 |
|  | 纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥2m³/h、扬程≥26m |
|  | 水箱：容积为500L，密封式，材质为不锈钢，带液位装置 |
|  | 供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护 |
|  | 系统管道：优质U-PVC并承担安装 |
| 在线消毒系统 | 由在线杀菌装置、管道式紫外线消毒器和内毒素过滤器组成 |
| 水、电耗量、重量： | 出水量：≥500L/h 设备功率：≥3.0KW 供水压力：0.2Mpa～0.6MPa（最佳为0.3MPa ） 进水最佳水温：5～35℃ （25℃ 最佳） |

- 内镜储镜柜（2台）

| 用途 | 用于医用软式内镜从清洗后至使用前的干燥和存储。 |
| --- | --- |
| 技术要求 | - 存储内镜数量：≥4条 - 消毒干燥方式：紫外线消毒，热风循环，有效控制柜内的温度、湿度，避免内镜受到二次污染； - 储存相对湿度：30%～90%可调； - 开门方式：内嵌式开关柜门锁，带钥匙，防止内镜被盗；位置开关检测，防止门未关好； - 控制面板：数码动态显示，可显示北京时间、储存时间、储存温度、储存湿度、剩余时间等，方便随时了解内镜所处状态； - 消毒持续时间：0s～23h59s可调； - 材质：内胆采用医疗级ABS复合板一体成型；外壳材质为碳钢喷塑； - 三层旋转式挂架，透明亚克力材质，可全方位固定内镜，挂架高度可调。 |

- （三）洁净气源（1套）

- 1.集成空气压缩机、气体处理及气体过滤功能于一身，为设备提供高质量洁净气源。细菌检测数≤10CFU/m³，悬浮含油量＜0.1mg/m³。

- 2.具有灭菌过滤功能，通过高效过滤器，等离子体灭菌器对空气进行过滤灭菌，然后再经过压缩机压缩冷却，最终达到医用压缩空气标准。

- 3.压力稳定，连接气枪使用，具有良好的吹干排气效果。

- 4.符合《软式内镜清洗消毒技术规范要求》。

- 5.具备自动排水功能。

- （四）干燥台（1台）

- 1.规格：外尺寸≤1000mm（左右）*770mm(前后)

- 2.台面、背板采用高分子复合材料一次吸塑成型

- 3.台面可承重≥90KG

- 4.台面高度介于840--900mm，四周设计有专门防泛水边

- 5.设备整体高度≤1800mm

- 6.最终尺寸与安装场地要匹配。

- （五）内镜转运车（2台）

- 1.车体全钢质结构，表面喷塑处理，盘式装载，四方向旋转脚轮，带脚轮锁；

- 2.≥2层，可同时运送多条内镜及器械，承载容器可消毒；

- 3.托盘为亚克力材质。

- 二标段：心电图远程诊断系统（1套）

- *1.心电输入：12导联同步采集 12道心电图机，10电极；

- 2.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，aVL，aVR,aVF，V1,V2,V3,V4,V5,V6,

- 3.导联选择：自动方式、手动方式

- * 4.输入保护：标配导联线内附除颤保护电路

- 5.采样频率：≥采样速率4000/CH/s，最高可达20000/CH/s

- 6.模数转换精度：≤1.25μV

- 7.输入阻抗：≥50MΩ

- 8.耐极化电压：≥在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%

- 9.共模抑制比：≥89dB

- 10.频率响应：0.05Hz-300Hz（+0.4/-3 dB）

- 11.标准灵敏度：10mm/mV+5%

- 12.时间常数：≥3.2秒

- 13.滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波

- 14.增益/灵敏度选择：1.25, 2.5, 5，10，20mm/mV，手动或自动

- 15.不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警

- 16.电极脱落：自动显示脱落电极

- 17.显示方式：≥8.0"彩色液晶显示屏

- 18.显示分辨率：≥320x240。显示导联数：同屏12导联，≥2.8s

- 19.显示内容：系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等。

- 20.记录纸：A4\B5

- 21.记录道数：3, 3+1, 6,12道

- 22.走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S

- 23.打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。

- 24.心电向量图 ：采集并存贮X、Y、Z轴正交心电图及额面、横面、侧面心电向量图，自动分析各向量环的最大向量及心电轴等参数；显示和打印分析结果，含图形及数据。

- 25.频谱心电图：自动选取FCG所用配对导联；自功率谱、传递函数、互相交互函数的自动计算及指标识别；显示和打印图像及数据

- 26.心室晚电位:自动测量和分析晚电位波形、计算QRS波参数；心室晚电位时频和频域分析；显示和打印图像及数据

- 27.操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-60秒可调。

- 28.测量分析：自动测量分析算法，

- 29.自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值

- 30.自动分析结果：5大类200多种以上分析结论支持，分析结果支持中文显示和打印。

- 31.信号输出：0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机

- 32.其它输出接口：USBx1, SD，网口，串口

- * 33.网络：内置无线网卡，可通过WIFI或4G传输数据，开放端口，与医院现有HIS及心电网络实现免费连接或者承担与院内心电信息系统、医院HIS系统、电子病历无缝集成相关费用

- 34.提示音：QRS同步或热笔拟笔音

- 35.输入键：支持直接输入患者ID号

- 36.心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能

- 37.安全性：电击防护类型: I类CF型。

- 38.配置推车及导联线支架

- * 39.心电图机必须为医院现有的心电网络免费开放网络接口

- 远程诊断：具有医联体、医共体的远程心电图传输功能，和心电诊断报告的回传。实现与下级医院、门诊的心电图连接进行网络会诊。

- 三标段：生化分析仪（含制水机）（1套）

- 一、系统整体要求

- *1、设备要求：随机开放式/分立式；

- *2、测试速度：双试剂恒速≥400 测/小时；

- 3、测试方法：包括终点法、两点法、速率法；

- 4、定标方法：线性，非线性定标

- 5、样本盘：≥120个样本位

- *6、样本杯类型：满足微量杯、原始采血管、塑料试管

- 7、试剂盘：≥90个试剂位，试剂盘24小时不间断冷藏

- 8、样本量：2-30ul，0.1ul 步进

- 9、试剂量：20-300ul，1ul 步进

- 10、最小反应液量：≤150ul；

- 11、反应杯位：≥90 个

- 12、反应时间：10分钟

- 13、反应温度：37士0.1C

- 14、独立搅拌机构

- 15、清洗机构：多阶式自动清洗

- 16、光源：卤素灯

- 17、光学系统：一体化全封闭光学系统

- 18、波长：340nm-800nm(≥6个波长)

- 19、吸光度范围：0-4.0Abs

- 二、系统软件技术要求

- 1、样本自动稀释功能《减量，增量，正常量)；

- 2、多标准自动稀释功能；

- 3、全中文操作软件，实时显示运行状态；实时显示试剂盘，样本盘，反应盘状态；实时更新试剂量

- 4、自动检查比色杯状态，自动屏蔽问题比色杯；

- 5、试剂或样本耗尽时自动屏蔽相应测试并自动标识报警

- 6、样本结果自动检查并报警

- 7、定标结果自动检查并报警

- 8、加样针自动液面检测

- 9、与医院网络系统免费连接

- 三、系统纯水机配置要求

- 1、纯水机符合GB6682-2008实验室分析用水规格I/II 级用水标椎。

- 2、每小时制水量20升以上，一键启停，全自动控制，停机自动断水，纯水箱自动补水。

- 四标段：磁振热治疗仪（1套）

- 1、加热方式：40℃～55℃连续每1℃可调，最高温度不超过60℃。

- 2、超温保护：具有超温保护装置，应用部分的温度不高于60℃。

- 3、具有治疗温度实时显示功能。

- 4、振动频率：仪器在连续输出时振动频率为50Hz±2Hz。

- 5、定时：1min～60min，误差≤±1% 。

- 6、磁场强度分布：由治疗垫上每个热磁振子中心向周边递减。

- 7、输出通道：双路输出通道。

- 8、工作模式：内置≥24种快捷处方，有磁振、磁热等模式。

- 五标段：超短波（1套）

- 1、工作频率：主频为 27MHZ±1.35MHZ。

- 2、输入功率：600VA。

- 3、最大输出功率：≤200W。

- 4、输出波形：连续波。

- *5、治疗时间：10min，15min，20min，25min，30min五档可调，误差±1%，达到预设时间后自动停止输出。

- *6、治疗功率：分五档可调，1至5档输出功率分别为24W，50W，90W，140W，200W，各档允差±20%。

- 7、工作电源：AC220V+22V，50HZ+1HZ。

- 8、配备永久电极线，永久电极板一套兼容多个部位使用，无需更换，使用更方便。

- 9、设备具有操作时间显示，治疗过程中具备倒计时数显功能。

- 10、具有自动预热，自动稳压，电子定时，自动报警，自带延时保护电路功能。

- 11、输出先回零保护装置，无需关机，可连续使用。

- 注：若以上参数涉及到某个产品的个性描述，评标时不作为唯一标准，但原则上不降低要求的技术水平。

三、对投标商的要求

1、在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照，并具有医疗设备生产或相关经营范围。

2、若所投产品属医疗器械须具有《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标人必须依法取得《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。

3、有完善的销售供应和售后服务保障体系。

4、对所投设备、器械在提供的同时应负责做好临床指导和技术培训工作。

5、本项目不接受联合体投标。

四、对投标产品的要求

1、若所投产品属医疗器械，投标人须向医院提供盖红印的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械产品注册证》（附：医疗器械产品生产制造认可表或医疗器械注册登记表）、销售人员身份证复印件及资格证明、法人委托书等相关证件。

2、属进口医疗器械管理范围的产品必须具有按分类管理的医疗器械注册证，进口产品必须有中文标识和中文使用说明书。

3、投标方应保证所投设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。

4、所有资料真实性由投标商负责，一经查实假冒行为，取消中标资格，承担所有损失，并没收尚未付清货款。

5、供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源（提供产品来源渠道合法的证明文件：包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

6、下列情况供应商必须免费对货物进行退换、调配。

（1）设备使用一个月内主要部件出现故障予以换货；

（2）设备性能达不到标书主要技术指标要求影响工作开展予以退货；

（3）设备使用三个月内故障次数超过三次，影响工作开展予以换货。

五、对投标文件要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，完整地填写招标响应文件格式（附件1）、承诺书（附件2）、响应函（附件3）及投标项目一览表（附件4），按规定投标函格式填写，所有自制投标函无效，并加盖企业公章。所有不完整的投标将按废标处理。

2、提供下述相关证件复印件（所有证件复印件须加盖企业公章）：

（1）投标企业营业执照；

（2）生产或销售许可证；

（3）医疗器械注册证（须附注册登记表或制造表）；

（4）销售人员身份证、联系电话号码及法人委托书等；

（5）提供投标产品的彩页，技术参数资料，产品售后服务承诺，供销合同以及投标厂商认为必须提供的其他资料、文件、证书等；

（6）基本账户开户许可证；

（7）中国政府采购网主体无失信记录。

以上内容均为必备资质，若有一项不具备视为无效投标，开标时将以上资质按要求提供（加盖供应商红色公章的复印件），附在每份投标响应文件中。

3、投标文件使用A4纸质制作，正本壹份，副本贰份。

4、投标方应将投标文件封入密封的信封或包装，并在封口上加盖投标单位公章，并标明投标标段名称，按投标日程规定日期送至指定地点。

5、投标方在投标截止时间之前可书面修改或撤销投标文件，迟交或未按规定密封的不予接受。

6、投标报价是设备到达使用地点的总价，包括设备的供应费、运杂费（含仓储费、保险费、装卸费）、安装调试费、以及整个设备达到正常运行条件下所包含的一切费用。

7、本采购项目采用一次报价。

8、投标文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日，中标供应商的投标响应文件有效期延长至合同执行完毕。

第四章  评标标准和方法

一、招标方式及评标标准

1、招标方式及评标办法：公开招标、综合评标法。

2、评标的全过程分为投标文件初审、澄清有关问题、招标承诺、综合评审、推荐中标候选人名单等阶段。

3、评标标准

| 序号 | 评分项目及分值 | 评分标准、依据 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 标 部 分 60分 | 报 价 40分 | 以有效投标人的最低投标报价为评标基准价得满分；投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x 40分的公式计算。 | 40 |
|  | 业 绩 5分 | 出具近两年来同一型号的业绩证明（要求三级医院），以合同和相应的验收报告〈单〉为依据，每出具一个计1分，满分5分。 | 5 |
|  | 服 务 10分 | 在西安或咸阳设立直属销售和售后服务机构（以办事处注册登记证书为准/原件） | 10 |
|  |  | 在西安或咸阳有委托维修机构（以委托协议为准） | 5 |
|  | 保 修 5分 | 保修（含配件）每1月得0.15分，得满5分为止。 | 5 |
| 技 术 评 标 部 分 40分 | 投标产品技术指标及功能 20分 | 所投产品其技术和性能完全响应招标文件要求 | 15 |
|  |  | 所投产品其技术和性能优于招标文件要求，（在15分基础上）每一项加一分，最高20分 | 20 |
|  |  | 所投产品其技术和性能与招标文件要求，（在15分基础上）每负偏离一项减一分 |  |
|  | 技术资料 5分 | 所投产品技术资料齐全，整体表述一致 | 5 |
|  |  | 技术资料短缺或表述不一致 | 2 |
|  | 产品选型及新技术、新材料应用 10分 | 1、所投产品是否为主流产品 2、选型是否科学合理 3、配置是否齐全 4、是否有新技术，新工艺技术专利（以专利证书为准） 5、是否有新技术，新工艺技术应用（以证书为准） | 每项选择“是”得2分 “否”不得分 |
|  | 设备配件 耗材5分 | 所投产品配件耗材费用按高中低排序，最低者得满分，次之减1分，直至不得分为止 | 5 |
| 合计 100分 |  |  |  |

二、确定中标候选人

1、 中标候选人的确定标准

a、投标商的应答文件应该是实质上响应招标文件。

b、采购小组只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审，在符合采购需求、质量和服务相等（符合招标文件要求即视为符合采购需求、质量和服务相等）的前提下，以综合评分最高的供应商作为中标候选人。

c、最低报价不是成交的唯一条件。

2、有下列情况的，投标文件被视为无效标书，并取消投标单位的投标资格：

a、投标单位未交付投标保证金的；

b、未按招标文件格式填写的；

c、未按招标文件要求提供有关证明材料的；

d、投标文件内容不全的；

e、投标文件字迹模糊无法辨认，影响评标的；

f、投标单位在投标文件中出具假、伪证明材料的；

g、投标商针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标响应文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的；

h、投标报价超出采购人项目采购预算的。

三、招标人依据采购招标小组评审意见决定招标结果，招标人不对投标人就招标结果做任何解释。

第五章  合同专用条款

一、交货地点:

陕西中医药大学第二附属医院院内。

二、交货期：

国产设备合同签订之日起 1个月内，进口设备3个月。

三、合同价款：

1、合同总价包括：产品供应价、运杂费（含保险）、安装施工费、调试费、培训费、验收费、税金及其它所有相关费用。

2、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

3、由供应商负责设备的搬运、安装、连接和调试以及废弃物的处理。供应商对设备的搬运、安装、连接和调试以及废弃物的处理应符合我国有关规范和技术标准。

四、款项结算

1、合同款的支付：

（1）验收合格后支付 60 %；

（2）三个月满支付30%；

（3）留10%一年期满付清余款。

2、结算方式：银行转账，由采购人负责结算，发票直开采购人。

3、结算要求：必须在验收合格后，一次性开具所交货物全款发票。

五、运输及包装

1、运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费。

2、运输方式：自行选择。

3、符合出厂规范、包装完整无破损、满足长途运输要求。

4、防雨、防潮、各种符号、标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标识清楚。

六、质量保证

1、选用的设备及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常合法，配置合理，满足文件要求，必须为原装、全新产品。

2、产品因所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由成交供应商负责解决并承担费用。

3、设备经过国家法定部门鉴定和注册。

4、设备性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、设备的质保期为：免费保修1年，保修期满后免费维修，只收取材料成本费并保证零配件供应6年。

6、保修期后如需更换零部件，应以优惠价提供。

七、技术服务

1、技术资料：

（1）产品合格证；

（2）产品使用说明书（中文）；

（3）其它资料。

2、供应商应在陕西设有售后服务站并设有该机专业工程师（提供地址和电话）。

3、在保修期内（保修起始日期应为货到验收合格之日起），供货厂商在接到用户对所购设备进行维修的要求后，维修响应时间4小时，并派出合格的维修人员在24小时到现场进行维修服务，72小时未修复提供备用机；全部费用由供应商支付，若需将产品送回生产厂，供应商还应支付维修设备所需的往返费用。

4、技术培训

（1）内容：免费现场培训操作和维修人员2-3人，应包括设备原理、使用操作、保养维修技术等，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。

（2）地点：按照采购人要求。

（3）时间：按照采购人要求。

（4）费用：按招标人要求，采购人不再另行支付。

八、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人向监督机构报告情况，在监督机构确认后，有权终止合同，并按照《合同法》对供方违约行为进行追究。

九、验收

1、设备到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后通知采购人验收。

（1）安装完成时间：接用户通知后5个工作日内全部调试完成。

（2）安装标准：符合国家有关安全技术标准。

2、采购人根据合同要求对设备进行验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。如有必要可邀请专家验收。

3、验收合格后，填写政府采购设备交接竣工验收单，并向使用单位提交设备所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

4、验收依据：

（1）合同文本、谈判采购文件、招标采购响应文件。

（2）符合国家有关技术规范和标准。

（3）符合产品原样本技术数据。

（4）所有安装、验收的手续及费用由供应商自行办理和承担，采购人提供相关辅助。

第六章  其他说明

为了保证招标公平、公正、公开、有序进行，防止串通抬价、恶意杀价，或中标后不签订合同，不履行承诺等，投标方在开标前应交投标保证金现金叁仟元人民币（含廉政保证金）。投标方有下列情形之一者，其投标保证金不予退还，情节严重的，由医院将其列入不良行为纪录名单，在三年内禁止参加医院采购活动，并予以通报：

1、投标方在交纳投标保证金后放弃投标者；

2、投标方竟标缺席或竟标中途退场、影响竟标正常进行者；

3、中标方未在规定期限内与需方签订合同；或在签定合同时不履行投标时承诺的；

4、成交项目转让给他人的。

未中标企业在招标结束后7天内无息全额退还。中标方的投标保证金转为履约保证金（履约保证金不计利息），待货到验收合格、无质量问题、无不廉政行为，即可退还。

附件1：

陕西中医药大学第二附属医院

投标响应文件

（格式）

项目编号/标段号：

设备名称：

投标单位

年  月  日

附件2：

陕西中医药大学第二附属医院

投标单位拒绝商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理招标采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与贵院院内招标活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向招标采购单位和评标专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向招标采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得中标。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位。

6、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标采购单位的合法权益。

7、不与招标采购单位和评标专家或其他投标单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护院内招标秩序。

8、尊重和接受监督管理部门的监督和招标采购要求，承担因违约行为给招标采购单位造成的损失。

9、不发生其他有悖于招标采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：  （盖章）

全权代表：  （签字）

地  址：

电  话：

附件3：

招标响应函

陕西中医药大学第二附属医院：

（投标响应人全称）授权                             （全权代表名称）                 （职务、职称）为全权代表，参加贵单位组织的               （投标项目名称、项目编号）招标的有关活动，并对                 设备进行谈判响应。为此：

1、我方同意在本采购项目（招标文件中）规定的开标日起    天内遵守本投标文件中的承诺。

2、我方愿意遵守贵院招标程序，按照招标文件中的一切要求，承担该项目。

3、依据招标文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面的技术、售后服务保障。

4、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权力。

5、我方同意提供与本次招标采购活动相关的其他任何证据和资料。

6、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。

7、我方完全理解本采购项目不一定接受最低报价的投标，且尊重评标委员会的评审结论及中标结果。

8、我方承诺：采购单位若需追加采购本采购项目（投标采购文件所列货物及相关服务的），在不改变采购合同其他实质性条款的前提下续标。

9、投标响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

投标响应人（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件4：

投标项目一览表

投标项目：                                             标段号：

| 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 制造商名称和国籍 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、总报价包括运输、保险、税金、集成调试、验收及安装辅助工作等所有一切涉及费用。

2、一标段要求分项报价，如不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标响应人（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件5：

招标响应设备配件明细清单

投标项目：            标段号：               单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 产地 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上总计人民币：大写 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价包括所有一切需涉及的费用，表格可自行增减。

投标响应人（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件6：

耗材价格清单（如有）

投标项目：                      项目编号：                      标段：

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

投标响应人（盖章）：             全权代表（签字）：               日  期：

附件7：

法定代表人授权书

陕西中医药大学第二附属医院：

（投标响应人 全称）法定代表人授权              （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的                              项目招标（投标项目编号及招标标段号），全权处理投标响应活动中一切事宜。

法定代表人签字：

投标响应人全称（公章）：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

电  话：                        传  真：

移动电话：

邮政编码：

附件8：

投标响应人情况表

项目编号：                           投标项目：

| 单位名称 |  |  | 电 话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务： |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资金 |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 | 实际完成（万元） |  |
|  | 职工总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  | 实现销售 |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 实现利润 |  |  |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  | 主要产品 |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 净值 万元 |  | 非生产性 | 万元 |  |  |  |  |
| 投标响应产品情况 | 产品名称 | 型号 | 上年产量 | 产品技术先进水平（曾获何种奖励） |  |  |  |  |  |

投标响应人（盖章）：                             全权代表（签字）：                           日  期：

附件9：

技术偏离表

投标响应人名称：           项目编号：          标段号：

| 序号 | 品目 | 招标规格 | 投标响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视作废标。

全权代表（签字）：

投标响应人（盖章）：

日  期：

附件10：

商务偏离表

投标响应人名称：           项目编号：           标段号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标响应文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视作废标。

全权代表（签字）：

投标响应人（盖章）：

日  期：

附件11：

项目品牌在陕的用户清单

| 序号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 采购日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须真实且必须填写。

全权代表（签字）：

投标响应人（盖章）：

日   期：

附件12：

谈判方案说明

1、供应商企业简介（含开户许可证复印件，加盖投标人公章）。

2、设备材料的规格、型号、技术指标。

3、设备功能、质量标准、技术支持材料。

4、设备供货、安装调试、技术服务的组织措施。

5、商务响应说明。

6、厂家或总经销出具的售后服务承诺书证明（格式自拟）。

7、投标供应商认为有必要说明的其他问题。